## Overview
| Concentrations in 40-L reservoir @T0 | [24 empty] | Concentrations in 40-L reservoir @T0
| Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat | pH | Qd | [13 empty] | Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat | pH | Qd
20190626 | 1 | 130 | 111 | 2.9 | 2.02 | 1.05 | 0.67 | 39.7 | 18.1 | 0 | 7.04 | 70.703 | [12 empty] | 20190626 | 1 | 130 | 111 | 2.9 | 2.02 | 1.05 | 0.67 | 39.7 | 18.1 | 0 | 7.04 | 70.703
20190716 | 2 | 130 | 117 | 6 | 1.88 | 1.09 | 0.66 | 42.7 | 16.6 | 0 | 6.85 | 75.625 | [12 empty] | 20190716 | 2 | 130 | 117 | 6 | 1.88 | 1.09 | 0.66 | 42.7 | 16.6 | 0 | 6.85 | 75.625
20190716 | 3 | 129 | 117 | 6 | 1.9 | 1.07 | 0.67 | 41.8 | 16.6 | 0 | 6.78 | 76.856 | [12 empty] | 20190716 | 3 | 129 | 117 | 6 | 1.9 | 1.07 | 0.67 | 41.8 | 16.6 | 0 | 6.78 | 76.856
20190806 | 4 | 135 | 112 | 4.5 | 2.04 | 1.31 | 0.47 | 44.2 | 24.1 | 0 | 7.09 | 73.06
20190806 | 5 | 135 | 113 | 4.5 | 2.04 | 1.3 | 0.47 | 43.6 | 24.2 | 0 | 6.95 | 72.61
| X | 131.8 | 114 | 4.78 | 1.976 | 1.164 | 0.588 | 42.4 | 19.92 | 0 | 6.942 | 73.7708 | [13 empty] | X | 129.6667 | 115 | 4.9667 | 1.9333 | 1.07 | 0.66667 | 41.4 | 17.1 | 0 | 6.89 | 74.3947
| SD | 0.4714 | 2.8284 | 1.4614 | 0.061824 | 0.01633 | 0.004714 | 1.257 | 0.70711 | 0 | 0.10985 | 2.6583 | [13 empty] | SD | 0.4714 | 2.8284 | 1.4614 | 0.061824 | 0.01633 | 0.004714 | 1.257 | 0.70711 | 0 | 0.10985 | 2.6583
| Concentrations in 9-L reservoir @T0 | [24 empty] | Concentrations in 9-L reservoir @T0
| Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat | [15 empty] | Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat
20190626 | 1 | 131 | 101 | 0 | 0 | 1.67 | 0.24 | 84 | 24.6 | 9.2 | [14 empty] | 20190626 | 1 | 131 | 101 | 0 | 0 | 1.67 | 0.24 | 84 | 24.6 | 9.2
20190716 | 2 | 132 | 100 | 0 | 0 | 1.69 | 0.24 | 89 | 25.4 | 9.5 | [14 empty] | 20190716 | 2 | 132 | 100 | 0 | 0 | 1.69 | 0.24 | 89 | 25.4 | 9.5
20190716 | 3 | 131 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 0.24 | 96.7 | 25.4 | 9.4 | [14 empty] | 20190716 | 3 | 131 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 0.24 | 96.7 | 25.4 | 9.4
20190806 | 4 | 132 | 101 | 0 | 0 | 1.68 | 0.23 | 113.9 | 24.2 | 9.6
20190806 | 5 | 131 | 101 | 0 | 0 | 1.68 | 0.25 | 114.8 | 24.2 | 9.7
| X | 131.4 | 100.6 | 0 | 0 | 1.664 | 0.24 | 99.68 | 24.76 | 9.48 | [15 empty] | X | 131.3333 | 100.3333 | 0 | 0 | 1.6533 | 0.24 | 89.9 | 25.1333 | 9.3667
| SD | 0.4714 | 0.4714 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 5.2237 | 0.37712 | 0.12472 | [15 empty] | SD | 0.4714 | 0.4714 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 5.2237 | 0.37712 | 0.12472
| Cumulative removal/release 9-L reservoir + sorbents | [24 empty] | Cumulative removal/release 9-L reservoir + sorbents
| Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat | [15 empty] | Exp | Na | Cl | K | PO4 | Ca | Mg | Gluc | HCO3 | Lactaat
20190626 | 1 | -2.8 | 119.41 | 17.66 | 27.49 | -3.34 | 3.84 | -255.9 | -80.86 | -81.99 | [14 empty] | 20190626 | 1 | -2.8 | 119.41 | 17.66 | 27.49 | -3.34 | 3.84 | -255.9 | -80.86 | -81.99
20190716 | 2 | -8.3 | 162.43 | 51.81 | 19.82 | -2.09 | 3.13 | -168.64 | -76.92 | -65.92 | [14 empty] | 20190716 | 2 | -8.3 | 162.43 | 51.81 | 19.82 | -2.09 | 3.13 | -168.64 | -76.92 | -65.92
20190716 | 3 | -9.5 | 170.46 | 54.33 | 22.57 | -3.7 | 4.2 | -206.06 | -79.96 | -87.5 | [14 empty] | 20190716 | 3 | -9.5 | 170.46 | 54.33 | 22.57 | -3.7 | 4.2 | -206.06 | -79.96 | -87.5
20190806 | 4 | 4.7 | 93.95 | 29.45 | 19.2 | -0.82 | 2.15 | -323.67 | -11.4 | -71.27
20190806 | 5 | 22.1 | 127.35 | 34.18 | 19.44 | -1.75 | 2.06 | -364.19 | -16.26 | -75.36
| X | 1.24 | 134.72 | 37.486 | 21.704 | -2.34 | 3.076 | -263.692 | -53.08 | -76.408 | [15 empty] | X | -6.8667 | 150.7667 | 41.2667 | 23.2933 | -3.0433 | 3.7233 | -210.2 | -79.2467 | -78.47
| SD | 2.917 | 22.4135 | 16.7241 | 3.1728 | 0.68994 | 0.44455 | 35.7438 | 1.6857 | 9.1548 | [15 empty] | SD | 2.917 | 22.4135 | 16.7241 | 3.1728 | 0.68994 | 0.44455 | 35.7438 | 1.6857 | 9.1548
pH
20190726 |  |  |  |  | 20190716 |  |  |  |  | 20190716 |  |  |  |  | 20190806 |  |  |  |  | 20190806
pH |  |  |  |  | pH |  |  |  |  | pH |  |  |  |  | pH |  |  |  |  | pH
36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir
0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05
6.93 |  |  |  |  | 6.8 |  | 7.23 |  |  | 6.72 |  | 7.26 |  |  | 7.09 |  | 7.26 |  |  | 6.95 |  | 7.25
| 7.19 | 7.35 | 7.77 | 7.36 |  |  | 7.08 |  | 7.14 |  |  | 7.23 |  | 7.36 |  |  | 7.61 |  | 7.33 |  |  | 7.43 |  | 7.25
| 7.1 | 7.26 | 7.51 | 7.27 |  |  | 7.14 |  | 7.11 |  |  | 7.16 |  | 7.23 |  |  | 7.5 |  | 7.32 |  |  | 7.26 |  | 7.24
| 7.17 | 7.22 | 7.48 | 7.27 | 6.83 |  | 7.06 |  | 7.13 | 6.76 |  | 7.12 |  | 7.15 | 7.07 |  | 7.29 |  | 7.38 | 6.94 |  | 7.21 |  | 7.24
| 7.14 | 7.22 | 7.45 | 7.24 |  |  | 6.99 |  | 7.07 |  |  | 7.04 |  | 7.08 |  |  | 7.29 |  | 7.35 |  |  | 7.18 |  | 7.15
| 7.11 | 7.16 | 7.4 | 7.2 |  |  | 6.95 |  | 6.98 |  |  | 7 |  | 6.99 |  |  | 7.16 |  | 7.23 |  |  | 7.09 |  | 7.11
| 7.13 | 7.16 | 7.31 | 7.16 | 6.8 |  |  |  | 7.02 | 6.77 |  | 6.94 |  | 6.97 | 7.12 |  | 7.2 |  | 7.23 | 7.04 |  | 7.08 |  | 7.12
7.05 | 7.12 | 7.13 | 7.27 | 7.16 |  |  | 6.91 |  | 6.95 |  |  | 6.93 |  | 6.91 |  |  | 7.21 |  | 7.19 |  |  | 7.05 |  | 7.04
7.08 | 7.15 | 7.14 | 7.25 | 7.19 |  |  | 7.13 |  | 6.94 |  |  | 6.9 |  | 6.93 |  |  | 7.18 |  | 7.19 |  |  | 7 |  | 7.03
7.04 | 7.15 | 7.13 | 7.27 | 7.12 |  |  | 6.92 |  | 6.93 |  |  | 6.88 |  | 6.89 |  |  | 7.22 |  | 7.23 |  |  | 7.01 |  | 7.1
7.1 | 7.15 | 7.13 | 7.24 | 7.17 | 6.95 |  | 6.92 |  | 6.92 | 6.87 |  | 6.9 |  | 6.89 | 7.18 |  | 7.2 |  | 7.21 | 7.07 |  | 7.01 |  | 7.04
| 36-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Dialysate waste reservoir
20190726 | 7.04 | 7.19 | 7.214
20190716 | 6.845 | 7.033 | 7.019
20190716 | 6.78 | 7.0327 | 7.04
20190806 | 7.115 | 7.2836 | 7.266
20190806 | 7 | 7.1427 | 7.132
X | 6.956 | 7.1364 | 7.1342
SD | 0.12456 | 0.095949 | 0.095801
Modeling: K removal
|  |  |  | Nighttime system + 1 exchange | Day- and nighttime system + 1 exchange
|  |  |  | 27.81 | 34.21
|  |  |  | 72.81 | 79.21
|  |  |  | 75.33 | 81.73
|  |  |  | 45.2 | 51.6
|  |  |  | 49.93 | 56.33
| X |  |  | 54.216 | 60.616
| SD |  |  | 17.824 | 17.824

## 20190626
Sodium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 130 |  | 131
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 130 | 130 | 131 | 133 | 131 |  |  | 0 | -1.5 | -2.25
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 130 | 130 | 131 | 132 | 130 |  |  | 0 | -2.25 | -3.75
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 |  |  | 0 | -1.125 | -3.375
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | -18.04 |  | -9 | 0 | -2.25
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 |  |  | 9 | 0 | -2.25
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 130 | 131 | 131 | 131 | 129 | 8.55 |  | 0 | 0 | -2.025
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 130 | 131 | 129 | 130 | 131 | -4.38 |  | -18 | -2.025 | 2.025
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  | 9 | -2.025 | 2.025
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 11.0667 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.070703 | [5 empty] | -2.8033 |  | -9 | -8.925 | -11.85
[10 empty] | 5.4155 |  | -9 | 6.1967
Chloride
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 111 |  | 101
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 112 | 100 | 97 | 102 |  |  |  | -36 | -3.75 | -1.5
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 112 | 108 | 101 | 100 | 102 |  |  | 36 | -3 | 4.5
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 112 | 109 | 104 | 103 | 104 |  |  | 27 | 2.25 | 15.75
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 112 | 109 | 106 | 105 | 106 | 45.1 |  | 18 | 4.5 | 22.5
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 112 | 110 | 108 | 107 | 109 |  |  | 18 | 4.5 | 15.75
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 112 | 110 | 108 | 108 | 107 | 34.2 |  | 0 | 2.025 | 10.125
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 112 | 111 | 110 | 109 | 110 |  |  | 18 | 2.025 | 8.1
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 112 | 111 | 109 | 109 | 109 | 26.28 |  | -9 | 2.025 | 8.1
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 112 | 111 | 109 | 110 | 110 |  |  | 0 | -2.025 | 6.075
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 13.8333 |  | 9 | -2.025 | 4.05
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 119.4133 |  | 81 | 6.525 | 93.45
[10 empty] | 120.2457 |  | 81 | 38.4133
Potassium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 2.9 |  | 0
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 3 | 2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |  |  | 7.2 | 0.075 | 0.975
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 3 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |  |  | -0.9 | 0.075 | 2.025
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |  |  | 6.3 | 0.1125 | 2.8125
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 3 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 9.922 |  | 3.6 | 0.45 | 4.5
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 3 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.3 |  |  | 2.7 | 0.45 | 3.6
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 4.275 |  | 1.8 | 0.405 | 2.43
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |  |  | 2.7 | 0.405 | 1.62
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.628 |  | 0.9 | 0.2025 | 1.0125
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |  |  | 1.8 | 0.2025 | 0.81
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.83 |  | 0 | 0.2025 | 0.6075
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 17.655 |  | 26.1 | 2.58 | 20.3925
[10 empty] | 16.1847 |  | 26.1 | -8.445
Bicarbonate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 18.1 |  | 24.6
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 18.4 | 20.3 | 25.1 | 24.2 | 21.6 |  |  | 4.5 | 0.675 | -2.925
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 18.7 | 20.3 | 25 | 24.7 | 22.2 |  |  | -0.9 | 0.9 | -6.225
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 19 | 20.3 | 23 | 24.4 | 23 |  |  | -18 | -1.2375 | -9.5625
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 19.3 | 20 | 22.4 | 22.2 | 22.8 | -42.394 |  | -5.4 | -2.7 | -14.175
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 19.3 | 19.5 | 22 | 22.3 | 21 |  |  | -3.6 | -0.225 | -11.25
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21 | 20.8 | -23.085 |  | -9.9 | -0.81 | -7.4925
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 19.3 | 18.8 | 20.5 | 20.9 | 20 |  |  | -3.6 | -1.0125 | -6.075
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 19.2 | 18.9 | 20 | 21.2 | 20.5 | -10.95 |  | -4.5 | -3.24 | -8.91
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19.8 | 18.9 |  |  | -4.5 | -3.0375 | -7.29
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | -4.4267 |  | -2.7 | -0.81 | -3.0375
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -80.8557 |  | -48.6 | -11.4975 | -76.9425
[10 empty] | -104.8343 |  | -48.6 | -32.2557
Lactate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 0 |  | 9.2
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 0 | 3.1 | 9.5 | 9.4 | 4.8 |  |  | 2.7 | 0.075 | -4.725
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 0 | 3.1 | 9.4 | 9.4 | 5.5 |  |  | -0.9 | 0.075 | -9.45
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 0 | 2.4 | 6.3 | 7.1 | 5.2 |  |  | -27.9 | -0.9 | -12.375
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 0 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | -44.198 |  | -15.3 | -1.575 | -16.875
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 0 | 1.1 | 3.5 | 3.8 | 2.5 |  |  | -9.9 | -0.45 | -12.375
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | -21.375 |  | -7.2 | -1.62 | -9.5175
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.7 |  |  | -9 | -2.2275 | -7.0875
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | -12.264 |  | -5.4 | -1.62 | -4.455
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 0 | 0.3 |  | 0.8 | 0.6 |  |  | -9.9 | -2.025 | -2.43
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -4.15 |  | 4.5 | -1.8225 | -1.8225
|  |  |  | 0.070703 | [5 empty] | -81.987 |  | -78.3 | -12.09 | -81.1125
[10 empty] | -83.646 |  | -78.3 | -3.687
Calcium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 1.05 |  | 1.67
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 1.04 | 1.22 | 1.62 | 1.22 | 0.96 |  |  | -0.45 | 0.3 | 0
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 1.04 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.15 |  |  | 0.45 | 0.3 | -0.3375
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 1.04 | 1.15 | 1.38 | 1.36 | 1.23 |  |  | -2.61 | 0.0225 | -0.7425
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 1.04 | 1.12 | 1.3 | 1.23 | 1.24 | -1.7138 |  | -0.72 | 0.2025 | -0.72
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 1.04 | 1.09 | 1.22 | 1.2 | 1.12 |  |  | -0.72 | 0.2025 | -0.495
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.19 | 1.14 | -0.7695 |  | -0.36 | 0.02025 | -0.38475
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |  |  | -0.36 | -0.0405 | -0.2835
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | -0.5256 |  | -0.36 | -0.0405 | -0.2025
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 1.05 | 1.05 | 1.8 | 1.09 | 1.09 |  |  | 6.3 | 1.4175 | -0.162
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | -0.332 |  | -6.57 | 1.4378 | -0.14175
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -3.3409 |  | -5.4 | 3.822 | -3.4695
[10 empty] | -3.0352 |  | -5.4 | 2.0591
Magnesium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 0.67 |  | 0.24
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 0.67 | 0.51 | 0.23 | 0.14 | 0.37 |  |  | -0.09 | 0.0675 | 0.2775
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 0.66 | 0.51 | 0.25 | 0.22 | 0.37 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.495
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 0.65 | 0.53 | 0.35 | 0.29 | 0.37 |  |  | 0.9 | 0.10125 | 0.59625
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 0.65 | 0.57 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 2.6158 |  | 0.81 | 0.1575 | 0.855
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 0.65 | 0.63 | 0.48 | 0.44 | 0.53 |  |  | 0.36 | 0.1125 | 0.7425
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 0.65 | 0.57 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.855 |  | 0.18 | 0.02025 | 0.46575
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |  |  | 0.63 | -0.081 | 0.1215
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.1752 |  | 0.09 | 0 | 0.22275
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 0.72 | 0.65 | 0.7 | 0.57 | 0.65 |  |  | 1.08 | 0.2835 | 0.34425
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.19367 |  | -0.36 | 0.26325 | 0.2025
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 3.8397 |  | 3.78 | 1.0147 | 4.323
[10 empty] | 3.7619 |  | 3.78 | 0.059667
Phosphate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 2.02 |  | 0.01
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 2.04 | 1.34 | 0.01 | 0.1 | 0.97 |  |  | 0 | -0.0675 | 0.93
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 2.06 | 1.34 | 0.03 | 0.01 | 0.85 |  |  | 0.18 | -0.0525 | 1.9275
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 2.08 | 1.29 | 0.61 | 0.03 | 0.83 |  |  | 5.22 | 0.675 | 2.9138
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 2.1 | 1.4 | 0.86 | 0.84 | 0.3 | 15.5144 |  | 2.25 | 1.35 | 4.095
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 2.15 | 1.62 | 1.07 | 0.74 | 1.14 |  |  | 1.89 | 0.7875 | 3.24
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 2.2 | 1.64 | 1.32 | 1.1 | 1.27 | 6.4125 |  | 2.25 | 1.1138 | 2.8755
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 2.2 | 1.87 | 1.6 | 1.44 | 1.64 |  |  | 2.52 | 0.7695 | 1.9643
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 2.19 | 1.98 | 1.8 | 1.59 | 1.74 | 3.9858 |  | 1.8 | 0.74925 | 1.6605
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 2.23 | 1.92 | 1.8 | 1.74 | 1.81 |  |  | 0 | 0.54675 | 1.1542
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 2.09 | 1.99 | 2 | 1.95 | 1.98 | 1.577 |  | 1.8 | 0.22275 | 0.4455
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 27.4897 |  | 17.91 | 6.0945 | 21.2063
[10 empty] | 24.9889 |  | 17.91 | 9.5797
Glucose
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir | Cumulative removal | 10-L reservoir | Sorbents | Reservoir+sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0675 | 39.7 |  | 84 |  |  |  | 0
10 | 39.305 |  | 9 | 0.075 | 46 | 40 | 87.1 | 8.7 | 26.3 |  |  | 27.9 | 58.8 | 23.475
30 | 37.785 |  | 9 | 0.075 | 46 | 41.8 | 86.9 | 40.8 | 31.4 |  |  | -1.8 | 93.375 | 24.225
60 | 35.515 |  | 9 | 0.075 | 46 | 47 | 56.5 | 64.9 | 41.5 |  |  | -273.6 | 42.4125 | -19.0125
120 | 30.995 | 9.02 | 9 | 0.075 | 46 | 48.3 | 56 | 44.6 | 55 | -138.006 | -138.006 | -4.5 | 6.75 | -31.95
180 | 26.475 |  | 9 | 0.075 | 46 | 46 | 51.1 | 52 | 48.1 |  |  | -44.1 | 23.625 | -5.175
240 | 21.955 | 8.55 | 9 | 0.0675 | 46 | 46.4 | 55.9 | 50.6 | 47.4 | -65.835 | -203.841 | 43.2 | 8.91 | -20.655
300 | 17.885 |  | 9 | 0.0675 | 46.8 | 48.9 | 52.6 | 54.2 | 51.5 |  |  | -29.7 | 7.4925 | -19.2375
360 | 13.815 | 8.76 | 9 | 0.0675 | 46.4 | 48 | 49.9 | 46.5 | 50.3 | -32.412 | -236.253 | -24.3 | 3.645 | -7.695
420 | 9.745 |  | 9 | 0.0675 | 46.7 | 43.2 | 45.1 | 45.1 | 44.2 |  |  | -43.2 | 6.885 | -0.81
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.0675 | 45 | 44.7 | 48.6 | 49 | 48.4 | -19.6433 | -255.8963 | 31.5 | -0.81 | -12.555
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -255.8963 |  | -318.6 | 251.085 | -69.39
[10 empty] | -395.4647 |  | -318.6 | 62.7037

## 20190716_1
Sodium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 130 |  | 132
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 130 |  | 131 |  | 130 |  |  | -9
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 130 |  | 129 |  | 130 |  |  | -18
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 130 |  | 131 |  | 130 |  |  | 18
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 130 |  | 131 |  | 130 | 0 |  | 0
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 130 |  | 131 |  | 131 |  |  | 0
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 130 |  | 130 |  | 130 | 0 |  | -9
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 130 |  | 131 |  | 130 |  |  | 9
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 130 |  | 130 |  | 130 | 0 |  | -9
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 130 |  | 129 |  | 130 |  |  | -9
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 130 |  | 130 |  | 131 | -8.3 |  | 9
|  |  |  | 0.075625 | [5 empty] | -8.3 |  | -18 | 9.7
[10 empty] | 7.16 |  | -18
Chloride
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 117 |  | 100
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 117 |  | 102 |  | 103 |  |  | 18
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 117 |  | 105 |  | 105 |  |  | 27
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 118 |  | 107 |  | 107 |  |  | 18
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 117 |  | 108 |  | 109 | 76.67 |  | 9
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 117 |  | 110 |  | 111 |  |  | 18
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 117 |  | 112 |  | 112 | 47.025 |  | 18
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 117 |  | 113 |  | 113 |  |  | 9
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 117 |  | 112 |  | 114 | 26.28 |  | -9
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 117 |  | 115 |  | 115 |  |  | 27
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 116 |  | 115 |  | 115 | 12.45 |  | 0
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 162.425 |  | 135 | 27.425
[10 empty] | 179.66 |  | 135
Potassium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 6 |  | 0
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 6 |  | 1.3 |  | 2.2 |  |  | 11.7
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 6 |  | 1.9 |  | 2.5 |  |  | 5.4
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 6.1 |  | 2.6 |  | 2.8 |  |  | 6.3
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 6.1 |  | 3.4 |  | 3.3 | 24.805 |  | 7.2
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 6.1 |  | 3.9 |  | 4.2 |  |  | 4.5
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 6.1 |  | 4.4 |  | 4.5 | 13.68 |  | 4.5
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 6.1 |  | 4.8 |  | 5 |  |  | 3.6
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 6.1 |  | 5 |  | 5.1 | 8.76 |  | 1.8
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 6.1 |  | 5.3 |  | 5.5 |  |  | 2.7
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 6 |  | 5.5 |  | 5.5 | 4.565 |  | 1.8
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 51.81 |  | 49.5 | 2.31
[10 empty] | 50.8739 |  | 49.5
Bicarbonate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 16.6 |  | 25.4
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 16.6 |  | 24.3 |  | 23.3 |  |  | -9.9
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 16.6 |  | 22.5 |  | 23 |  |  | -16.2
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 16.6 |  | 22 |  | 21.9 |  |  | -4.5
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 16.6 |  | 20 |  | 20.7 | -36.982 |  | -18
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 16.6 |  | 19.4 |  | 18.5 |  |  | -5.4
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 16.5 |  | 18.6 |  | 18.6 | -17.5275 |  | -7.2
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 16.5 |  | 17.6 |  | 17.9 |  |  | -9
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 16.4 |  | 18 |  | 17.6 | -9.636 |  | 3.6
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 16.3 |  | 17.3 |  | 17.7 |  |  | -6.3
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 16.2 |  | 17 |  | 17.8 | -12.035 |  | -2.7
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -76.1805 |  | -75.6 | -0.5805
[10 empty] | -70.312 |  | -75.6
Lactate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 0 |  | 9.5
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 0 |  | 7.1 |  | 4.1 |  |  | -21.6
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 0 |  | 5.9 |  | 4.6 |  |  | -10.8
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 0 |  | 5 |  | 4.3 |  |  | -8.1
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 0 |  | 3.6 |  | 3.7 | -33.374 |  | -12.6
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 0 |  | 2.5 |  | 2.2 |  |  | -9.9
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 0 |  | 1.7 |  | 2 | -17.1 |  | -7.2
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 0 |  | 1.4 |  | 1.3 |  |  | -2.7
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 0 |  | 1.2 |  | 1.1 | -9.636 |  | -1.8
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 0 |  | 0.9 |  | 0.8 |  |  | -2.7
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 0 |  | 1 |  | 0.7 | -5.81 |  | 0.9
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -65.92 |  | -76.5 | 10.58
[10 empty] | -67.212 |  | -76.5
Calcium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 1.09 |  | 1.69
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 1.09 |  | 1.4 |  | 1.01 |  |  | -2.61
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 1.08 |  | 1.34 |  | 1.12 |  |  | -0.54
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 1.07 |  | 1.3 |  | 1.17 |  |  | -0.36
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 1.06 |  | 1.22 |  | 1.13 | -0.451 |  | -0.72
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 1.05 |  | 1.15 |  | 1.11 |  |  | -0.63
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 1.04 |  | 1.12 |  | 1.12 | -0.55575 |  | -0.27
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 1.04 |  | 1.04 |  | 1.1 |  |  | -0.72
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 1.04 |  | 1.15 |  | 1.14 | -0.876 |  | 0.99
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 1.04 |  | 1.12 |  | 1.12 |  |  | -0.27
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 1.05 |  | 1.09 |  | 1.07 | -0.2075 |  | -0.27
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -2.0902 |  | -5.4 | 3.3098
[10 empty] | -0.60243 |  | -5.4
Magnesium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 0.66 |  | 0.24
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 0.66 |  | 0.32 |  | 0.42 |  |  | 0.72
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 0.66 |  | 0.38 |  | 0.41 |  |  | 0.54
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 0.66 |  | 0.42 |  | 0.43 |  |  | 0.36
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 0.64 |  | 0.46 |  | 0.45 | 1.8942 |  | 0.36
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 0.63 |  | 0.5 |  | 0.53 |  |  | 0.36
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 0.62 |  | 0.56 |  | 0.55 | 0.7695 |  | 0.54
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 0.62 |  | 0.58 |  | 0.53 |  |  | 0.18
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 0.62 |  | 0.58 |  | 0.59 | 0.2628 |  | 0
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 0.62 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.18
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 0.63 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.2075 |  | 0
|  | 34.63 | [7 empty] | 3.134 |  | 3.24 | -0.106
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 4.2395 |  | 3.24
Phosphate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 1.88 |  | 0
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 1.89 |  | 0.43 |  | 1.02 |  |  | 3.87
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 1.9 |  | 0.61 |  | 0.81 |  |  | 1.62
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 1.91 |  | 0.71 |  | 0.76 |  |  | 0.9
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 1.95 |  | 1.04 |  | 0.92 | 8.7945 |  | 2.97
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 2 |  | 1.34 |  | 1.36 |  |  | 2.7
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 2.06 |  | 1.54 |  | 1.41 | 4.9162 |  | 1.8
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 2.06 |  | 1.65 |  | 1.59 |  |  | 0.99
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 2.06 |  | 1.59 |  | 1.59 | 4.1172 |  | -0.54
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 2.06 |  | 1.7 |  | 1.71 |  |  | 0.99
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 2.06 |  | 1.78 |  | 1.82 | 1.992 |  | 0.72
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 19.8199 |  | 16.02 | 3.8
[10 empty] | 15.3603 |  | 16.02
Glucose
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir | Cumulative removal | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.078 | 42.7 |  | 89 |  |  |  | 0
10 | 39.2 |  | 9 | 0.078 | 42.7 |  | 67.1 |  | 30 |  |  | -197.1
30 | 37.62 |  | 9 | 0.078 | 42.7 |  | 59.6 |  | 37.3 |  |  | -67.5
60 | 35.26 |  | 9 | 0.078 | 42.6 |  | 61.7 |  | 41.5 |  |  | 18.9
120 | 30.56 | 9.02 | 9 | 0.078 | 42.1 |  | 56.3 |  | 47.1 | -40.139 | -40.139 | -48.6
180 | 25.86 |  | 9 | 0.0755 | 41.7 |  | 51.4 |  | 51.4 |  |  | -44.1
240 | 21.31 | 8.55 | 9 | 0.0755 | 41.3 |  | 49.4 |  | 48.4 | -55.1475 | -95.2865 | -18
300 | 16.76 |  | 9 | 0.074 | 41.5 |  | 48.1 |  | 47 |  |  | -11.7
360 | 12.3 | 8.76 | 9 | 0.074 | 41.7 |  | 47.3 |  | 45.6 | -37.668 | -132.9545 | -7.2
420 | 7.84 |  | 9 | 0.074 | 41.9 |  | 45.9 |  | 45 |  |  | -12.6
480 | 4.75 | 8.3 | 9 | 0.074 | 42.1 |  | 46.2 |  | 46 | -35.69 | -168.6445 | 2.7
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -168.6445 |  | -385.2 | 216.5555
[10 empty] | -136.4863 |  | -385.2

## 20190716_2
Sodium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 129 |  | 131
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 129 |  | 131 |  | 131 |  |  | 0
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  | -9
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  | 0
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 130 |  | 131 |  | 131 | -13.95 |  | 9
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 130 |  | 131 |  | 130 |  |  | 0
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 130 |  | 131 |  | 130 | 0 |  | 0
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 130 |  | 130 |  | 129 |  |  | -9
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 130 |  | 128 |  | 130 | 0 |  | -18
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  | 18
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 129 |  | 129 |  | 129 | 4.45 |  | -9
|  | 36.51 |  | 0.076856 | [5 empty] | -9.5 |  | -18 | 8.5
[10 empty] | -26.5922 |  | -18
Chloride
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 117 |  | 100
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 117 |  | 102 |  | 103 |  |  | 18
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 118 |  | 105 |  | 105 |  |  | 27
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 118 |  | 107 |  | 107 |  |  | 18
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 118 |  | 108 |  | 109 | 79.05 |  | 9
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 117 |  | 110 |  | 111 |  |  | 18
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 117 |  | 112 |  | 112 | 50.875 |  | 18
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 117 |  | 113 |  | 113 |  |  | 9
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 117 |  | 112 |  | 114 | 27.18 |  | -9
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 116 |  | 115 |  | 115 |  |  | 27
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 116 |  | 115 |  | 115 | 13.35 |  | 0
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 170.455 |  | 135 | 35.455
[10 empty] | 181.4367 |  | 135
Potassium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 6 |  | 0
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 6 |  | 1.3 |  | 2.2 |  |  | 11.7
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 6 |  | 1.9 |  | 2.5 |  |  | 5.4
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 6.1 |  | 2.6 |  | 2.8 |  |  | 6.3
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 6.1 |  | 3.4 |  | 3.3 | 25.575 |  | 7.2
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 6.1 |  | 3.9 |  | 4.2 |  |  | 4.5
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 6.1 |  | 4.4 |  | 4.5 | 14.8 |  | 4.5
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 6.1 |  | 4.8 |  | 5 |  |  | 3.6
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 6.1 |  | 5 |  | 5.1 | 9.06 |  | 1.8
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 6.1 |  | 5.3 |  | 5.5 |  |  | 2.7
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 6 |  | 5.5 |  | 5.5 | 4.895 |  | 1.8
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 54.33 |  | 49.5 | 4.83
[10 empty] | 53.0339 |  | 49.5
Bicarbonate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 16.6 |  | 25.4
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 16.6 |  | 24.3 |  | 23.3 |  |  | -9.9
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 16.6 |  | 22.5 |  | 23 |  |  | -16.2
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 16.6 |  | 22 |  | 21.9 |  |  | -4.5
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 16.6 |  | 20 |  | 20.7 | -38.13 |  | -18
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 16.6 |  | 19.4 |  | 18.5 |  |  | -5.4
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 16.5 |  | 18.6 |  | 18.6 | -18.9625 |  | -7.2
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 16.5 |  | 17.6 |  | 17.9 |  |  | -9
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 16.4 |  | 18 |  | 17.6 | -9.966 |  | 3.6
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 16.3 |  | 17.3 |  | 17.7 |  |  | -6.3
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 16.2 |  | 17 |  | 17.8 | -12.905 |  | -2.7
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -79.9635 |  | -75.6 | -4.3635
[10 empty] | -75.2152 |  | -75.6
Lactate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 0 |  | 9.4
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 0 |  | 8 |  | 5.6 |  |  | -12.6
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 0 |  | 6.8 |  | 5.5 |  |  | -10.8
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 0 |  | 5.8 |  | 5.1 |  |  | -9
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 0 |  | 4.3 |  | 4.5 | -41.85 |  | -13.5
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 0 |  | 3.6 |  | 3 |  |  | -6.3
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 0 |  | 2.7 |  | 2.6 | -24.05 |  | -8.1
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 0 |  | 2.2 |  | 1.7 |  |  | -4.5
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 0 |  | 1.5 |  | 1.5 | -13.59 |  | -6.3
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 0 |  | 1.1 |  | 1 |  |  | -3.6
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 0 |  | 0.9 |  | 0.9 | -8.01 |  | -1.8
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -87.5 |  | -76.5 | -11
[10 empty] | -89.054 |  | -76.5
Calcium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 1.07 |  | 1.6
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 1.07 |  | 1.43 |  | 0.89 |  |  | -1.53
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 1.07 |  | 1.38 |  | 1.1 |  |  | -0.45
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 1.07 |  | 1.33 |  | 1.16 |  |  | -0.45
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 1.06 |  | 1.26 |  | 1.17 | -0.93 |  | -0.63
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 1.04 |  | 1.21 |  | 1.13 |  |  | -0.45
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 1.03 |  | 1.19 |  | 1.16 | -1.0175 |  | -0.18
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 1.03 |  | 1.14 |  | 1.11 |  |  | -0.45
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 1.03 |  | 1.12 |  | 1.11 | -0.7248 |  | -0.18
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 1.03 |  | 1.08 |  | 1.12 |  |  | -0.36
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 1.04 |  | 1.11 |  | 1.15 | -1.0235 |  | 0.27
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -3.6958 |  | -4.41 | 0.7142
[10 empty] | -2.7078 |  | -4.41
Magnesium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 0.67 |  | 0.24
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 0.67 |  | 0.29 |  | 0.31 |  |  | 0.45
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 0.67 |  | 0.35 |  | 0.37 |  |  | 0.54
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 0.67 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.45
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 0.66 |  | 0.44 |  | 0.42 | 2.325 |  | 0.36
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 0.65 |  | 0.48 |  | 0.51 |  |  | 0.36
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 0.64 |  | 0.52 |  | 0.53 | 1.1562 |  | 0.36
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 0.64 |  | 0.55 |  | 0.57 |  |  | 0.27
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 0.64 |  | 0.56 |  | 0.59 | 0.453 |  | 0.09
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 0.64 |  | 0.59 |  | 0.61 |  |  | 0.27
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 0.64 |  | 0.6 |  | 0.61 | 0.267 |  | 0.09
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h |  | 0.076856 | [5 empty] | 4.2013 |  | 3.24 | 0.96125
[10 empty] | 5.1062 |  | 3.24
Phosphate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 1.9 |  | 0
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 1.91 |  | 0.3 |  | 0.72 |  |  | 2.7
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 1.92 |  | 0.49 |  | 0.66 |  |  | 1.71
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 1.93 |  | 0.68 |  | 0.69 |  |  | 1.71
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 1.97 |  | 0.96 |  | 0.88 | 9.6255 |  | 2.52
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 2.01 |  | 1.14 |  | 1.2 |  |  | 1.62
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 2.06 |  | 1.35 |  | 1.3 | 6.4288 |  | 1.89
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 2.06 |  | 1.49 |  | 1.59 |  |  | 1.26
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 2.06 |  | 1.61 |  | 1.65 | 3.7146 |  | 1.08
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 2.06 |  | 1.73 |  | 1.71 |  |  | 1.08
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 2.07 |  | 1.73 |  | 1.75 | 2.8035 |  | 0
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 22.5724 |  | 15.57 | 7.0024
[10 empty] | 18.6193 |  | 15.57
Glucose
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir | Cumulative removal | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.0775 | 41.8 |  | 96.7 |  |  |  | 0
10 | 39.205 |  | 9 | 0.0775 | 43 |  | 74.7 |  | 28.1 |  |  | -198
30 | 37.635 |  | 9 | 0.0775 | 44 |  | 69.7 |  | 42.6 |  |  | -45
60 | 35.29 |  | 9 | 0.0775 | 45 |  | 67.7 |  | 47.9 |  |  | -18
120 | 30.62 | 9.3 | 9 | 0.0775 | 44.2 |  | 61.1 |  | 49.5 | -56.73 | -56.73 | -59.4
180 | 25.95 |  | 9 | 0.077 | 44.4 |  | 57.5 |  | 48.7 |  |  | -32.4
240 | 21.31 | 9.25 | 9 | 0.077 | 42.8 |  | 51.7 |  | 51.1 | -66.6 | -123.33 | -52.2
300 | 16.67 |  | 9 | 0.0755 | 42.6 |  | 50.2 |  | 49.8 |  |  | -13.5
360 | 12.12 | 9.06 | 9 | 0.0755 | 42.4 |  | 48.2 |  | 48.1 | -48.018 | -171.348 | -18
420 | 7.57 |  | 9 | 0.0774 | 42.2 |  | 46.8 |  | 46.3 |  |  | -12.6
480 | 2.906 | 8.9 | 9 | 0.0774 | 42 |  | 46.9 |  | 46.3 | -34.71 | -206.058 | 0.9
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -206.058 |  | -448.2 | 242.142
[10 empty] | -256.9752 |  | -448.2

## 20190806_1
Sodium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 135 |  | 132
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 133 |  | 133 |  |  | 9
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 133 |  | 133 |  |  | 0
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 135 |  | 133 |  | 133 |  |  | 0
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 134 |  | 134 | 9.2 |  | 9
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 134 |  | 134 |  |  | 0
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 134 |  | 135 |  | 135 | -4.4 |  | 9
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 135 |  | 133 |  |  | 0
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 135 |  | 135 | -8.6 |  | 0
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 134 |  | 134 |  |  | -9
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 136 |  | 134 |  | 134 | 8.5 |  | 0
|  |  |  | 0.073059 | [5 empty] | 4.7 |  | 18 | -13.3
[10 empty] | -33.8 |  | 18
Chloride
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 112 |  | 101
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 101 |  | 102 |  |  | 0
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 104 |  | 104 |  |  | 27
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 113 |  | 107 |  | 106 |  |  | 27
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 108 |  | 107 | 50.6 |  | 9
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | 18
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 112 |  | 110 |  | 110 | 22 |  | 0
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 109 |  | 107 |  |  | -9
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 110 |  | 111 | 8.6 |  | 9
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 110 |  | 111 |  |  | 0
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 113 |  | 109 |  | 111 | 12.75 |  | -9
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 93.95 |  | 72 | 21.95
[10 empty] | 38.59 |  | 72
Potassium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 4.5 |  | 0.7
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 1.8 |  | 1.3 |  |  | 9.9
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 1.9 |  | 2.1 |  |  | 0.9
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 4.5 |  | 2.6 |  | 2.5 |  |  | 6.3
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 3 |  | 2.9 | 14.72 |  | 3.6
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 3.4 |  | 3.6 |  |  | 3.6
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 4.4 |  | 3.5 |  | 3.7 | 6.6 |  | 0.9
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 3.3 |  | 3.3 |  |  | -1.8
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 3.7 |  | 3.9 | 4.3 |  | 3.6
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 3.7 |  | 4 |  |  | 0
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 4.5 |  | 3.7 |  | 4 | 3.825 |  | 0
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 29.445 |  | 27 | 2.445
[10 empty] | 30.235 |  | 27
Bicarbonate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 24.1 |  | 24.2
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 25.7 |  | 24.8 |  |  | 13.5
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 24.2 |  | 25.4 |  |  | -13.5
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 24.2 |  | 24.6 |  | 25.4 |  |  | 3.6
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 23.6 |  | 23.8 | 3.22 |  | -9
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 23.4 |  | 23.9 |  |  | -1.8
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 23 |  | 23.7 |  | 23.9 | -2.64 |  | 2.7
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 23.8 |  | 24 |  |  | 0.9
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 23.3 |  | 23.8 | -6.88 |  | -4.5
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 23.9 |  | 24 |  |  | 5.4
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 23.6 |  | 23.7 |  | 23.9 | -5.1 |  | -1.8
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -11.4 |  | -4.5 | -6.9
[10 empty] | 2.752 |  | -4.5
Lactate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 0 |  | 9.6
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 | 0 |  | 5.8 |  | 7.7 |  |  | -34.2
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 | 0 |  | 6 |  | 5.1 |  |  | 1.8
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 0 |  | 4.7 |  | 4.4 |  |  | -11.7
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 | 0 |  | 3.6 |  | 3.7 | -34.04 |  | -9.9
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2.7 |  | 2 |  |  | -8.1
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2.5 |  | 1.8 | -15.84 |  | -1.8
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2.8 |  | 2.6 |  |  | 2.7
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2 |  | 1.4 | -12.04 |  | -7.2
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 | 0 |  | 1.9 |  | 1.1 |  |  | -0.9
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 1.9 |  | 1.1 | -9.35 |  | 0
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -71.27 |  | -69.3 | -1.97
[10 empty] | -72.758 |  | -69.3
Calcium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 1.31 |  | 1.68
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 0.91 |  | 1.38 |  |  | -6.93
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 1.41 |  | 1.15 |  |  | 4.5
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 1.26 |  | 1.34 |  | 1.2 |  |  | -0.63
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 1.35 |  | 1.28 | 0.046 |  | 0.09
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.36 |  | 1.33 |  |  | 0.09
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 1.3 |  | 1.37 |  | 1.34 | -0.528 |  | 0.09
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.37 |  | 1.36 |  |  | 0
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 1.35 |  | 1.32 | -0.172 |  | -0.18
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.33 |  | 1.33 |  |  | -0.18
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 1.32 |  | 1.35 |  | 1.33 | -0.17 |  | 0.18
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -0.824 |  | -2.97 | 2.146
[10 empty] | -0.7556 |  | -2.97
Magnesium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 0.47 |  | 0.23
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 0.23 |  | 0.25 |  |  | 0
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 0.3 |  | 0.28 |  |  | 0.63
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 0.48 |  | 0.34 |  | 0.32 |  |  | 0.36
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 0.38 |  | 0.35 | 1.15 |  | 0.36
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 0.4 |  | 0.42 |  |  | 0.18
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 0.48 |  | 0.42 |  | 0.43 | 0.44 |  | 0.18
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 0.41 |  | 0.42 |  |  | -0.09
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 0.44 |  | 0.45 | 0.258 |  | 0.27
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 0.44 |  | 0.46 |  |  | 0
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 0.49 |  | 0.44 |  | 0.45 | 0.2975 |  | 0
|  | 35.1 | [7 empty] | 2.1455 |  | 1.89 | 0.2555
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 1.5779 |  | 1.89
Phosphate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 2.04 |  | 0.01
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 0.72 |  | 0.38 |  |  | 6.39
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 0.62 |  | 0.76 |  |  | -0.9
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 2.06 |  | 0.87 |  | 0.84 |  |  | 2.25
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 1.08 |  | 1 | 9.66 |  | 1.89
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.31 |  | 1.44 |  |  | 2.07
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 2.04 |  | 1.42 |  | 1.52 | 4.664 |  | 0.99
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.32 |  | 1.34 |  |  | -0.9
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 1.6 |  | 1.76 | 2.408 |  | 2.52
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.6 |  | 1.76 |  |  | 0
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 2.06 |  | 1.63 |  | 1.76 | 2.465 |  | 0.27
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 19.197 |  | 14.58 | 4.617
[10 empty] | 18.4842 |  | 14.58
Glucose
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir | Cumulative removal | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07589 | 44.2 |  | 113.9 |  |  |  | 0
10 | 39.2211 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 29.6 |  | 84.6 |  |  | -758.7
30 | 37.6833 |  | 9 | 0.07589 |  |  | 72.8 |  | 41.7 |  |  | 388.8
60 | 35.3866 |  | 9 | 0.07467 | 43.6 |  | 67.9 |  | 46.5 |  |  | -44.1
120 | 30.8864 | 9.2 | 9 | 0.07467 |  |  | 64.7 |  | 52.9 | -82.8 | -82.8 | -28.8
180 | 26.3862 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 61.1 |  | 55.9 |  |  | -32.4
240 | 22.0366 | 8.8 | 9 | 0.07216 | 44 |  | 60.7 |  | 54.4 | -93.28 | -176.08 | -3.6
300 | 17.687 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 62.6 |  | 60.3 |  |  | 17.1
360 | 13.3374 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 57.8 |  | 53.6 | -82.56 | -258.64 | -43.2
420 | 8.9878 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 55.4 |  | 50.9 |  |  | -21.6
480 | 4.75 | 8.5 | 9 | 0.07216 | 43.9 |  | 56.3 |  | 51.6 | -65.025 | -323.665 | 8.1
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | -323.665 |  | -518.4 | 194.735
[10 empty] | -334.103 |  | -518.4

## 20190806_2
Sodium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 135 |  | 131
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 132 |  | 131 |  |  | 9
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 132 |  | 132 |  |  | 0
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 135 |  | 132 |  | 132 |  |  | 0
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 133 |  | 133 | 17.8 |  | 9
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 134 |  | 134 |  |  | 9
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 134 |  | 134 |  | 134 | 4.3 |  | 0
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 134 |  | 135 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 135 |  | 134 | 0 |  | 9
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 134 |  | 134 |  |  | -9
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 134 |  | 134 |  | 134 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | 22.1 |  | 27 | -4.9
[10 empty] | 62.58 |  | 27
Chloride
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 113 |  | 101
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 101 |  | 97 |  |  | 0
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 101 |  | 100 |  |  | 0
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 113 |  | 103 |  | 102 |  |  | 18
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 105 |  | 104 | 80.1 |  | 18
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 107 |  | 108 |  |  | 18
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 112 |  | 110 |  | 110 | 21.5 |  | 27
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 111 |  | 110 | 17.2 |  | 9
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | -9
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 112 |  | 111 |  | 111 | 8.55 |  | 9
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | 127.35 |  | 90 | 37.35
[10 empty] | 167.71 |  | 90
Potassium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 4.5 |  | 0
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 0.9 |  | 1.7 |  |  | 8.1
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 2.7
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 4.5 |  | 1.6 |  | 2 |  |  | 3.6
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 2.3 |  | 2.3 | 19.58 |  | 6.3
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 2.9 |  | 3.2 |  |  | 5.4
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 4.5 |  | 3.6 |  | 3.9 | 5.16 |  | 6.3
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 3.6 |  | 3.8 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 3.9 |  | 3.8 | 6.02 |  | 2.7
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 4.1 |  | 4 |  |  | 1.8
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 4.5 |  | 4.1 |  | 4.1 | 3.42 |  | 0
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | 34.18 |  | 36.9 | -2.72
[10 empty] | 35.344 |  | 36.9
Bicarbonate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 24.2 |  | 24.2
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 24.6 |  | 23.5 |  |  | 3.6
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 24.5 |  | 24.7 |  |  | -0.9
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 23.9 |  | 23.8 |  | 24.5 |  |  | -6.3
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 23.5 |  | 23.9 | 1.335 |  | -2.7
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 24 |  | 23.9 |  |  | 4.5
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 23.1 |  | 23.6 |  | 23.6 | -0.86 |  | -3.6
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 23.6 |  | 23.9 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 24 |  | 24.3 | -10.32 |  | 3.6
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 23.8 |  | 23.3 |  |  | -1.8
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 23.8 |  | 24 |  | 24.2 | -6.4125 |  | 1.8
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | -16.2575 |  | -1.8 | -14.4575
[10 empty] | 11.422 |  | -1.8
Lactate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 0 |  | 9.7
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 | 0 |  | 8.8 |  | 5.5 |  |  | -8.1
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 | 0 |  | 8.1 |  | 5.8 |  |  | -6.3
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 0 |  | 6.9 |  | 5.5 |  |  | -10.8
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 5.2 |  | 4.8 | -42.72 |  | -15.3
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 | 0 |  | 3.8 |  | 3.1 |  |  | -12.6
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2.2 |  | 1.4 | -12.04 |  | -14.4
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 | 0 |  | 2.2 |  | 1.7 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 0 |  | 1.6 |  | 1.5 | -12.9 |  | -5.4
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 | 0 |  | 0.9 |  | 1.2 |  |  | -6.3
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 0 |  | 0.9 |  | 0.9 | -7.695 |  | 0
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | -75.355 |  | -79.2 | 3.845
[10 empty] | -76.989 |  | -79.2
Calcium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 1.3 |  | 1.68
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 1.56 |  | 1.16 |  |  | -1.08
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 1.54 |  | 1.27 |  |  | -0.18
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 1.26 |  | 1.46 |  | 1.35 |  |  | -0.72
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 1.45 |  | 1.38 | -0.89 |  | -0.09
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.41 |  | 1.37 |  |  | -0.36
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 1.3 |  | 1.37 |  | 1.34 | -0.516 |  | -0.36
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.34 |  | 1.35 |  |  | -0.27
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 1.34 |  | 1.34 | -0.344 |  | 0
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 1.31 |  | 1.31 |  |  | -0.27
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 1.28 |  | 1.33 |  | 1.29 | 0 |  | 0.18
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | -1.75 |  | -3.15 | 1.4
[10 empty] | -1.1213 |  | -3.15
Magnesium
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 0.47 |  | 0.25
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 0.28 |  | 0.31 |  |  | 0.27
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 0.47 |  | 0.3 |  | 0.33 |  |  | 0.18
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 1.068 |  | 0.45
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 0.39 |  | 0.41 |  |  | 0.36
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 0.49 |  | 0.42 |  | 0.45 | 0.258 |  | 0.27
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 0.42 |  | 0.43 |  |  | 0
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 0.43 |  | 0.44 | 0.43 |  | 0.09
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.18
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 0.5 |  | 0.46 |  | 0.46 | 0.29925 |  | 0.09
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | 2.0552 |  | 1.89 | 0.16525
|  | *The waste reservoir was changed every 2 h | [7 empty] | 1.5268 |  | 1.89
Phosphate
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0.00069444 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir |  | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 2.04 |  | 0.1
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 0.15 |  | 0.75 |  |  | 0.45
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 0.35 |  | 0.75 |  |  | 1.8
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 2.09 |  | 0.54 |  | 0.76 |  |  | 1.71
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 0.79 |  | 0.86 | 10.7245 |  | 2.25
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.09 |  | 1.21 |  |  | 2.7
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 2.04 |  | 1.51 |  | 1.69 | 3.225 |  | 3.78
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 1.48 |  | 1.57 |  |  | -0.27
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 1.64 |  | 1.64 | 3.44 |  | 1.44
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 1.79 |  | 1.7 |  |  | 1.35
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 2.1 |  | 1.79 |  | 1.83 | 2.052 |  | 0
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | 19.4415 |  | 15.21 | 4.2315
[10 empty] | 19.0413 |  | 15.21
Glucose
T= | V 36L (L) | V waste (L) | V 10L (L) | Qd (L/min) | 36-L reservoir | Upstream 10-L reservoir | Donwstream 10-L reservoir | Downstream sorbents | Dialysate waste reservoir | Removal / release (mmol)
[5 empty] | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | Waste reservoir | Cumulative removal | 10-L reservoir | Sorbents
0 | 40 | 0 | 9 | 0.07467 | 43.6 |  | 114.8 |  |  |  | 0
10 | 39.2333 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 108.3 |  | 47.9 |  |  | -58.5
30 | 37.7199 |  | 9 | 0.07467 |  |  | 96 |  | 49 |  |  | -110.7
60 | 35.4598 |  | 9 | 0.07467 | 42.3 |  | 89.7 |  | 57.8 |  |  | -56.7
120 | 30.9596 | 8.9 | 9 | 0.07216 |  |  | 76.3 |  | 62.2 | -171.325 | -171.325 | -120.6
180 | 26.61 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 67.3 |  | 62.8 |  |  | -81
240 | 22.2604 | 8.6 | 9 | 0.07216 | 45.9 |  | 59.6 |  | 53.4 | -79.98 | -251.305 | -69.3
300 | 17.9108 |  | 9 | 0.07216 |  |  | 59.3 |  | 55 |  |  | -2.7
360 | 13.5612 | 8.6 | 9 | 0.07216 |  |  | 55.5 |  | 55 | -78.26 | -329.565 | -34.2
420 | 9.2116 |  | 9 | 0.07206 |  |  | 50.5 |  | 51.8 |  |  | -45
480 | 4.75 | 8.55 | 9 | 0.07206 | 43.2 |  | 53.9 |  | 48.6 | -34.6275 | -364.1925 | 30.6
|  |  |  | 0.072612 | [5 empty] | -364.1925 |  | -548.1 | 183.9075
[10 empty] | -393.544 |  | -548.1